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一、安全

1.1综述 

在使用仪器之前，请仔细阅读并参照里面的说明进行操作。出于安全考虑，对于不熟悉安全信息和使用说明的人，请不要使用此仪器。当仪器没有正确使用时，对使用者、财产和环境会带来一定的风险。

以下情况可能会带来一定的危险： 

• 如果仪器被经验不足的人员操作 

• 如果仪器没有按照正常规定操作 

在手册中会有适当的警告，以使用户能够意识到这些危险。

1.2人员安全

[image: image2.jpg]


 警告

未按操作说明进行使用造成的仪器损坏，厂家拒绝承担一切后果。
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 警告

如果没有按照制造商要求的方式进行使用，仪器本身提供的保护可能被削弱。
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 警告

按照实验室安全规定小心处理分析中所用的各种溶液。参考相应物质的安全资料表。操作过程中均需要穿戴实验服、口罩和橡胶手套等防护用品。处理热试剂时小心烫伤。
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 警告

实验过程有烟雾产生，须在通风橱内进行操作。
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 警告

实验过程有高温和明火，务必远离易燃易爆物品，并配备合适的消防设施和灭火工具。
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 警告

该设备必须使用有接地专用电源插头，以防触电。所用插座需正确接地。

[image: image8.jpg]


 警告

触电危险。只有专业资格人员才可以打开机盖和维修。
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 警告

更换保险或机盖时需拔下电源插头。
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 警告

仪器运行过程，请勿触碰转动部件，以及点火丝、加热槽及其周边高温区域，以免挤伤、烫伤和烧伤。
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 警告

仪器较重，搬运时小心摔倒、砸脚。经过门口时，注意碰伤或擦伤手指。
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 警告
测试完毕，测试过程使用的样品和试剂应按照当地环保要求进行处理。
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 警告
在任何时候都必须能够无障碍的接触到仪器后部的电源开关，因为其是主要的断电设施。使用过程若仪器出现任何异常，务必及时关闭电源。
1.3产品安全
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 注意

仪器必须使用适配的交流工作电源。
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 注意

确保溶液不要接触到电源接口及内部的电器零件。
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 注意

当仪器发生故障时请及时联系售后人员。
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 注意

仪器必须由厂家授权的人员进行修理。推荐使用原厂备件。
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 警告
燃点测试结束时，必须及时移走样品杯。样品杯内试样在仪器上燃烧时间过长将损坏仪器。
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 注意

检测臂是非承重结构，请勿让检测臂承受任何从上向下的压力，否则将影响仪器的检测精度，甚至损坏仪器。
1.4质保政策 

质保通常规定在购买订单或合同中，仅适用于： 

• 用户遵守所有书面的说明和文件。 

• 设备按照文件中描述和推荐方法进行安装、维护、调节和校准。 

• 设备没有用于规定以外的其它用途。 

• 设备没有用非原厂的备件进行改装或修理，未由非厂家授权人员进行修
  理。 

• 仅使用厂家提供的或厂家推荐来源的附件和耗品。 

• 设备不能按照和通常习惯不符的方式操作。

• 设备按照厂家推荐的要求进行正确的维护。 

概述

2.1简述

全自动开口闪点和燃点测定仪主要用于石油产品开口闪点值和燃点值的测定，符合GB/T 3536—2008标准方法要求。

该仪器采用7寸高清彩色安卓LCD触摸屏控制，中文和英文操作界面可根据需要切换。采用智能温控算法精准控制加温曲线，具有自动点火、显示、自动锁定闪点值和燃点值、自动打印和自动冷却等功能。仪器具有测量准确、重复性好、性能稳定可靠、操作简单的优点。广泛适用于电力、石油、化工、商检、科研等。
2.2 工作原理
仪器按照GB/T 3536—2008方法规定的升温曲线加热，温度接近预设闪点值时自动点火，当出现闪点和燃点时仪器自动锁定结果，并显示和打印，同时启动风机自动对加热器进行冷却。

仪器主要参数
	项目
	参数

	型号
	全自动开口闪点和燃点测定仪

	显示器
	7寸高清安卓触摸屏，1024*600像素

	测量范围
	室温~400℃

	温度检测
	A级PT100（三线制，温度补偿）

	温度检测精度
	0.1℃

	气压计精度
	≤0.5kPa

	重复性
	≤4℃

	升温速度
	预期闪点56℃前为14℃-17℃/min,

预期闪点前23℃开始为5℃-6℃/min.

	点火方式
	电点火

	闪火检测方式
	火焰离子检测

	燃点功能
	自动锁定燃点值

	冷却方式
	强制风冷

	温度控制
	智能温控

	显示内容
	实时温度曲线

	支持语言
	支持中、英文切换

	实验结果存储数量
	无限制，根据EMMC空间

	其他功能
	数据导出、数据上传云平台

	打印机
	热敏，支持汉字、图形、二维码，行数无限制

	自检功能
	检测臂、划扫杆、点火丝、打印机、风机等

	电源
	AC220V±10% 50Hz±5%

	功率
	≤600W

	使用环境温度
	10℃~35℃

	使用环境湿度
	＜85%

	尺寸
	43cm*28cm*35cm（长*宽*高）

	重量
	11.3kg

	执行标准
	GB3536-2008(ASTM D92)、

GB/T 267-88

ISO2592-2000


仪器的组成
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图1 仪器正面图

[image: image21.jpg]



图2 仪器侧后图
①——仪器主体
②——样品杯
③——检测臂
④——点火丝
⑤——加热槽
⑥——安卓触摸屏
⑦——USB口
⑧——打印机
⑨——两个传感器，PT100传感器和离子检测网传感器
⑩——电源座及电源开关
⑪——点火丝工作电流（温度）调节旋钮
注意：除进行校准操作外，其余时间切勿调整点火丝工作电流（温度）调节旋钮。每次调整该旋钮后，必须使用工作参比样品或标准样品进行验证。
五、仪器安装步骤
仪器平稳放置在通风橱内（测定过程不开风机），四周留有足够的空间进行操作。   

连接220V电源线，打开电源开关开始测试。

六、仪器操作

6.1系统首页

打开电源开关后，会有蜂鸣器提示音。等待约10秒后，安卓触摸屏打开系统首页。在该页面下，点击各个图标进入具体的操作页面。
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图3 系统首页
6.2 系统自检
在该界面点击各项图标进行仪器各项功能的自检。
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图4 系统自检页面

检测臂上升：控制检测臂上升运动。

检测臂下降：控制检测臂下降运动。

点火杆左转：控制点火杆向左侧移动。

点火杆右转：控制点火杆向右侧移动。

打印机测试：打印机打印输出测试内容。

点火丝点火启动：给点火丝通电。

点火丝点火停止：给点火丝断电。

冷却风机启动：启动风机给加热部件降温。

冷却风机停止：停止风机转动。
6.3 测定

在该页面可以输入样品名称、预期闪点值，选择检测项目，以及开始测定和停止测定按钮。该页面显示当前检测状态、结果，当前温度、气压、测定的闪点值、燃点值等，同时显示加温曲线。
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图5 测定页面
样品名称：设置测定样品的名称。

测定项目：可选闪点、闪点和燃点两种测试项目。
设置预期闪点：点[image: image25.png]


修改预期闪点。

开始检测：点[image: image26.png]FHGWE



开始检测。

停止检测：若检测过程中需要停止，点[image: image27.png]ke



停止检测过程。此时检测结果会显示“失败”。
6.4 历史记录
在该页面可以查询、查看历史操作记录，以及对操作记录的打印、导出等功能。
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图6 历史记录页面
选中某一条测定记录，会弹出该条记录的详细信息。
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图7 记录详情页面
6.5 视频
该页面显示预先放置在仪器中的宣传视频或操作视频等。
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图8 视频页面

6.6 设置
在该页面可以设置是否自动打印，系统语言，并设置检测人员、检测单位、受检单位，以及联系电话等。
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图9 设置页面

6.7 样品测定步骤
取干净的样品杯，把试验样品倒入样品杯中至刻度线。
把装好试验样品的样品杯放入仪器加热槽。
在仪器“测定”页面，填写样品名称，设置预期闪点，并选择测定项目。点“开始测定”按键，检测臂会自动降落，仪器开始测试。
当测试到闪点值或燃点值时，仪器会自动锁定、显示闪点和燃点的测量值，并将检测臂升起。若设置了自动打印，同时会打印检测结果。
对样品的闪点测试范围为预期闪点前23℃到预期闪点后14℃的范围。若样品初始温度过高，或测试超过预期闪点14℃未发生闪点时，会自动结束试验。
试验结束，仪器会自动启动风机开始降温。
若测定燃点，在测试结束时，请及时取走样品杯并使用湿抹布、金属盖等把火焰闷灭。
等待仪器降温结束，给设备断电，使用清洗溶剂冲洗传感器，并放置在通风处晾干。把样品杯内样品移走后，清洗干净样品杯，放置在通风处晾干或烘干。
6.8 测定结果的判定
仪器对测定结果的判定，仅针对当次试验。


成功的判定标准：
观察闪点温度比最初点火温度高18℃以上。
维护保养
仪器外部应经常擦拭，保持设备干净。擦拭时不要用腐蚀性清洗剂，以免将仪器表面油漆破坏。擦拭应在断电状态进行。

仪器应定期使用自检功能，检查是否工作正常。

长期不用时，应把样品杯从加热槽取出单独存放。在自检页面，选择“检测臂下降”图标，使检测臂保持在落下位置。
仪器应根据GB/T3536-2008国标要求，使用工作参比样品进行日常仪器校验，并每年使用有证标准样品校准。
点火丝随着使用时间的增加，氧化层会非常缓慢的增加，工作电流（温度）会非常缓慢的降低，当日常仪器校验不满足JJF 1384-2012中的计量特性时，应调节点火丝工作电流（温度）调节旋钮进行校准。
当点火丝损坏、严重变形，或点火丝工作电流（温度）调节旋钮向右调节到终点，测定的闪点示值误差仍大于JJF 1384-2012中计量特性中的示值误差时，应更换点火丝。
配置清单

配置清单

	序号
	名称
	型号
	数量
	单位
	备注

	1
	主机
	
	1
	台
	

	2
	电源线
	
	1
	条
	

	3
	样品杯
	
	1
	个
	

	4
	打印纸
	
	1
	卷
	耗材

	5
	保险丝
	10A
	1
	个
	

	6
	装箱单
	
	1
	张
	

	7
	使用说明书
	
	1
	本
	

	8
	合格证
	
	1
	张
	

	9
	样品杯灭火盖
	
	1
	个
	


打开包装后，请先根据以下清单核对各组件，同时检查仪器组件是否有缺失或损坏。如果发现有组件缺失或损坏，请及时联系本公司或当地代理商。
山东恒美电子科技有限公司


联系电话：17353665096
公司邮箱：hengmeiyiqi@126.com

公司地址：山东省潍坊市金马路一号欧龙科技园

公司网址：http://www.nycljc.com/contact/ 
公司官网     微信公众号
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