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一、安全

1.1综述 

在使用仪器之前，请仔细阅读并参照里面的说明进行操作。出于安全考虑，对于不熟悉安全信息和使用说明的人，请不要使用此仪器。当仪器没有正确使用时，对使用者、财产和环境会带来一定的风险。

以下情况可能会带来一定的危险： 

• 如果仪器被经验不足的人员操作 

• 如果仪器没有按照正常规定操作 

在手册中会有适当的警告，以使用户能够意识到这些危险。

1.2人员安全
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 警告

未按操作说明进行使用造成的仪器损坏，厂家拒绝承担一切后果。
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 警告

如果没有按照制造商要求的方式进行使用，仪器本身提供的保护可能被削弱。
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 警告

按照实验室安全规定小心处理分析中所用的各种溶液。参考相应物质的安全资料表。操作过程中均需要穿戴实验服、口罩和橡胶手套等防护用品。处理热试剂时小心烫伤。
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 警告

实验过程有烟雾产生，须在通风处内进行操作。
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 警告

实验过程有高温和明火，务必远离易燃易爆物品，并配备合适的消防设施和灭火工具。
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 警告

该设备必须使用有接地专用电源插头，以防触电。所用插座需正确接地。

[image: image8.jpg]


 警告

触电危险。只有专业资格人员才可以打开机盖和维修。
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 警告

更换保险或机盖时需拔下电源插头。
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 警告

仪器运行过程，请勿触碰转动部件，以及点火丝、加热槽及其周边高温区域，以免挤伤、烫伤和烧伤。
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 警告

仪器较重，搬运时小心摔倒、砸脚。经过门口时，注意碰伤或擦伤手指。
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 警告
测试完毕，测试过程使用的样品和试剂应按照当地环保要求进行处理。
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 警告
在任何时候都必须能够无障碍的接触到仪器后部的电源开关，因为其是主要的断电设施。使用过程若仪器出现任何异常，务必及时关闭电源。
1.3产品安全
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 注意

仪器必须使用适配的交流工作电源。
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 注意

确保溶液不要接触到电源接口及内部的电器零件。
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 注意

当仪器发生故障时请及时联系售后人员。

[image: image17.jpg]


 注意

仪器必须由厂家授权的人员进行修理。推荐使用原厂备件。
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 注意

检测臂是非承重结构，请勿让检测臂承受任何从上向下的压力，否则将影响仪器的检测精度，甚至损坏仪器。
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 注意

样品杯放置到加热槽内时，样品杯手柄应避开杯盖点火结构的方向，以免检测臂下降时与样品杯手柄干涉造成仪器的损坏。
1.4质保政策 

质保通常规定在购买订单或合同中，仅适用于： 

• 用户遵守所有书面的说明和文件。 

• 设备按照文件中描述和推荐方法进行安装、维护、调节和校准。 

• 设备没有用于规定以外的其它用途。 

• 设备没有用非原厂的备件进行改装或修理，未由非厂家授权人员进行修
  理。 

• 仅使用厂家提供的或厂家推荐来源的附件和耗品。 

• 设备不能按照和通常习惯不符的方式操作。

• 设备按照厂家推荐的要求进行正确的维护。 

概述

2.1简述

全自动闭口闪点测定仪主要用于石油产品，以及其他适用GB/T 261-2021标准的产品闭口闪点值的测定。

该仪器采用7寸高清彩色安卓LCD触摸屏控制，中文和英文操作界面可根据需要切换。采用智能温控算法精准控制加温曲线，具有自动点火、显示、自动锁定闪点值、自动打印和自动冷却等功能。仪器具有测量准确、重复性好、性能稳定可靠、操作简单的优点。广泛适用于电力、石油、化工、商检、科研等。

2.2 工作原理
仪器按照GB/T 261-2021方法规定的升温曲线加热，温度接近预期闪点值时自动点火，当出现闪点时仪器自动锁定结果，并显示和打印，同时启动风机自动对加热器进行冷却。

仪器主要参数
	项目
	参数

	型号
	全自动闭口闪点测定仪

	显示器
	7寸高清安卓触摸屏，1024*600像素

	测量范围
	室温~400℃

	温度检测
	A级PT100（三线制，温度补偿）

	温度检测精度
	0.1℃

	准确度
	±0.5℃

	气压计精度
	≤0.5kPa

	重复性
	≤3.0℃（闭口闪点≤110℃）
≤5.0℃（闭口闪点>110℃）

	升温速度
	步骤A：5~6℃/min

步骤B：1.0~1.5℃/min

步骤C：2.5~3.5℃/min

	点火方式
	电点火

	闪火检测方式
	K型热电偶

	温度控制
	智能温控

	空气浴厚度
	6.4mm

	显示内容
	实时温度曲线

	支持语言
	支持中、英文切换

	实验结果存储数量
	无限制，根据EMMC空间

	其他功能
	数据导出、数据上传云平台

	打印机
	热敏，支持汉字、图形、二维码，行数无限制

	自检功能
	检测臂、点火丝、打印机、风机、开关盖等

	电源
	AC220V±10% 50Hz±5%

	功率
	≤600W

	使用环境温度
	10℃~35℃

	使用环境湿度
	＜85%

	尺寸
	43cm*28cm*35cm（长*宽*高）

	重量
	11.7kg

	执行标准
	GB/T 261-2021

ISO2719-2016


仪器的组成
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图1 仪器正面图
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图2 仪器侧后图
①——仪器主体
②——样品杯
③——检测臂
④——点火丝
⑤——样品杯盖
⑥——加热槽
⑦——安卓触摸屏
⑧——USB口
⑨——打印机
⑩——两个传感器，PT100传感器和热电偶传感器
⑪——电源座及电源开关

⑫——点火丝工作电流（温度）调节旋钮
其他：样品杯盖内，除了探入杯中的传感器外，还有搅拌桨。

注意：除进行校准操作外，其余时间切勿调整点火丝工作电流（温度）调节旋钮。每次调整该旋钮后，必须使用工作参比样品或标准样品进行验证。
五、仪器安装步骤
仪器平稳放置在通风橱内（测定过程不开风机），四周留有足够的空间进行操作。   

连接220V电源线，打开电源开关开始测试。

六、仪器操作

6.1系统首页
打开电源开关后，会有蜂鸣器提示音。等待约10秒后，安卓触摸屏打开系统首页。在该页面下，点击各个图标进入具体的操作页面。
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图3 系统首页
6.2 系统自检
在该界面点击各项图标进行仪器各项功能的自检。
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图4 系统自检页面

检测臂上升：控制检测臂上升运动。

检测臂下降：控制检测臂下降运动。

开盖电机启动：控制开盖电机进行开盖点火的动作。

打印机测试：打印机打印输出测试内容。

搅拌电机转动：控制搅拌桨进行搅拌。

搅拌电机停止：控制搅拌桨停止搅拌。

点火丝点火启动：给点火丝通电。

点火丝点火停止：给点火丝断电。

冷却风机启动：启动风机给加热部件降温。

冷却风机停止：停止风机转动。
6.3 测定

在该页面可以输入样品名称、预期闪点值，选择检测步骤，以及开始测定和停止测定按钮。该页面显示当前检测状态、结果，当前温度、气压、测定的闪点值等，同时显示加温曲线。
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图5 测定页面
样品名称：设置测定样品的名称。

检测步骤：选择步骤A、步骤B或步骤C。选择检测步骤后，仪器将按照GB/T 261-2021里各步骤对应温度上升速率、搅拌速度、初始点火温度等执行测定过程。
其中：

步骤A适用于馏分燃料（包括柴油、生物柴油调合燃料、供热用油和汽轮机燃料）、未使用润滑油、油漆和清漆及其他不包含在步骤B和步骤C范围内的均质液体。

步骤B适用于残渣燃料油、稀释沥青、用过润滑油、带悬浮颗粒的液体、在本试验条件下表面趋于成膜的液体或者黏度不适合在步骤A规定的搅拌速度和加热条件下加热的液体。

步骤C适用于BD100生物柴油样品的测定。

注意：该仪器不适用于水性油漆和水性清漆，以及含高挥发性组分的液体。

设置预期闪点：点[image: image25.png]


修改预期闪点。

开始检测：点[image: image26.png]FHGWE



开始检测。

停止检测：若检测过程中需要停止，点[image: image27.png]ke



停止检测过程。此时检测结果会显示“失败”。
6.4 历史记录

在该页面可以查询、查看历史操作记录，以及对操作记录的打印、导出等功能。
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图6 历史记录页面
选中某一条测定记录，会弹出该条记录的详细信息。
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图7 记录详情页面
6.5 视频

该页面显示预先放置在仪器中的宣传视频或操作视频等。
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图8 视频页面

6.6 设置
在该页面可以设置是否自动打印，系统语言，并设置检测人员、检测单位、受检单位，以及联系电话等。
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图9 设置页面
6.7 样品测定步骤

取干净的样品杯，把试验样品倒入样品杯中至刻度线。
把装好试验样品的样品杯放入仪器加热槽内。
在仪器测定页面，填写样品名称，设置预期闪点，并选择合适的实验步骤。点“开始测定”按键，检测臂会自动降落，仪器开始测试。
在开始加温前，会进行点火测试。当预期闪点大于130℃时，每10℃会进行一次点火测试，直到样品温度到达预期温度前28℃，再按照实验步骤进行测试。
当测试到闪点值时，仪器会锁定闪点值，并自动将检测臂升起。若设置了自动打印，同时会打印检测结果。
对样品的闪点测试范围为预期闪点前23℃（步骤C为24℃）到预期闪点后15℃的范围。若样品初始温度过高，或测试超过预期闪点15℃未发生闪点时，会自动结束试验。
试验结束，仪器会自动开始降温。
等待仪器降温结束，把实验杯内样品移走后，使用清洗溶剂把样品杯清洗干净，并放置在通风处晾干或烘干。
6.8 测定结果的判定

仪器对测定结果的判定，仅针对当次试验。


成功的判定标准：
步骤A和步骤B：观察闪点温度与开始点火温度差值在18℃~28℃范围内为成功。
步骤C：观察闪点温度与开始点火温度差值在16℃~30℃范围内为成功。
维护保养
仪器外部应经常擦拭，保持设备干净。擦拭时不要用腐蚀性清洗剂，以免将仪器表面油漆破坏。擦拭应在断电状态进行。

仪器应定期使用自检功能，检查是否工作正常。

长期不用时，应把样品杯放入加热槽内，在自检页面，选择“检测臂下降”图标，使检测臂保持在落下位置。
仪器应根据GB/T261-2021国标要求，使用工作参比样品进行日常仪器校验，并每年使用有证标准样品校准。
点火丝随着使用时间的增加，氧化层会非常缓慢的增加，工作电流（温度）会非常缓慢的降低，当日常仪器校验不满足JJF 1384-2012中的计量特性时，应调节点火丝工作电流（温度）调节旋钮进行校准。
当点火丝损坏、严重变形，或点火丝工作电流（温度）调节旋钮向右调节到终点，测定的闪点示值误差仍大于JJF 1384-2012中计量特性中的示值误差时，应更换点火丝。
配置清单

配置清单

	序号
	名称
	型号
	数量
	单位
	备注

	1
	主机
	
	1
	台
	

	2
	电源线
	
	1
	条
	

	3
	样品杯
	
	1
	个
	

	4
	打印纸
	
	1
	卷
	耗材

	5
	保险丝
	10A
	1
	个
	

	6
	装箱单
	
	1
	张
	

	7
	使用说明书
	
	1
	本
	

	8
	合格证
	
	1
	张
	


打开包装后，请先根据以下清单核对各组件，同时检查仪器组件是否有缺失或损坏。如果发现有组件缺失或损坏，请及时联系本公司或当地代理商。
山东恒美电子科技有限公司


联系电话：17353665096
公司邮箱：hengmeiyiqi@126.com

公司地址：山东省潍坊市金马路一号欧龙科技园

公司网址：http://www.nycljc.com/contact/ 
公司官网     微信公众号
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