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一、安全

1.1综述 

在使用仪器之前，请仔细阅读并参照里面的说明进行操作。出于安全考虑，对于不熟悉安全信息和使用说明的人，请不要使用此仪器。当仪器没有正确使用时，对使用者、财产和环境会带来一定的风险。

以下情况可能会带来一定的危险： 

• 如果仪器被经验不足的人员操作 

• 如果仪器没有按照正常规定操作 

在手册中会有适当的警告，以使用户能够意识到这些危险。

1.2人员安全
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 警告

未按操作说明进行使用造成的仪器损坏，厂家拒绝承担一切后果。
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 警告

如果没有按照制造商要求的方式进行使用，仪器本身提供的保护可能被削弱。
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 警告

按照实验室安全规定小心处理分析中所用的各种溶液。参考相应物质的安全资料表。操作过程中均需要穿戴实验服、口罩和橡胶手套等防护用品。处理热试剂时小心烫伤。
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 警告

该设备备有接地专用电源插头，以防触电。所用插座需正确接地。
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 警告

触电危险。只有专业资格人员才可以打开机盖和面板。
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 警告

更换保险或开盖时需拔下电源插头。
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 警告

仪器重35kg，需两个人或提升设备才能搬起。

[image: image9.jpg]


 警告
如果不和当地废物处理法规冲突的话，滴定废液和/或消化管废液可以直接排放到下水道中。
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 警告
在任何时候都必须能够无障碍的接触到仪器左下部的电源开关，因为其是主要的断电设施
1.3产品安全
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 注意

当仪器运行的时候，不要打开防护门。
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 注意

确保溶液不要接触到电源接口及内部的电器零件。
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 注意

当仪器发生故障时请及时联系售后人员。
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 注意

仪器必须由厂家授权的人员进行修理。推荐使用原厂备件。

1.4质保政策 

质保通常规定在购买订单或合同中，仅适用于： 

• 用户遵守所有书面的说明和文件。 

• 设备按照文件中描述和推荐方法进行安装、维护、调节和校准。 

• 设备没有用于规定以外的其它用途。 

• 设备没有用非原厂的备件进行改装或修理，未由非厂家授权人员进行修
  理。 

• 仅使用厂家提供的或厂家推荐来源的附件和耗品。 

• 设备不能按照和通常习惯不符的方式操作。

• 设备按照厂家推荐的要求进行正确的维护。 

概述

2.1简述

运动粘度仪是按照GB/T265、ASTMD445的标准要求研制开发，用于测定液体、石油产品的运动粘度。广泛应用于药典、石油、化工、科研、计量、商检、电力等部门。仪器控温准确,校准方便，结构设计精巧、美观、实用、操作舒适，具有4组实验孔，可同时进行4组实验。一起使用高性能ARM平台开发，智能化程度高，界面美观。
仪器主要参数
3.1产品性能
7寸高清触摸屏操作，方便操作，四试验通道设计提供工作效率

采用高精度控温技术，控温精度达到正负0.1摄氏度

全部高性能MCU控制、稳定可靠性极高

全自动储存10000个检测结果，并随时查看

可长期连续工作，故障率极低

内置热敏打印机，自动打印试验结果

3.2基本参数

温度范围：室温～+150°C精度±0.01°C

温度传感器：德国A级Pt100不锈钢探头，内置温度校正，检测结果可靠

加热方式：电加热单元，最大加热功率1600W

显示：7寸工业彩色触摸屏

温度校正：单点校准、多点校准可选
搅拌转速：60% ~ 100%可调

数据存储：10000组测试结果

3.3物理参数

尺寸：530mm×310mm×232.5mm

3.4工作环境
温    度：10-35℃

湿    度：相对湿度不大于50%

工作电压：220V 50HZ
仪器示意图
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五、仪器安装
5.1安装步骤
仪器平稳放置在操作台上，四周留有足够的空间安放配件及操作。   

将水浴缸放置于主机水浴缸指定位置，将上盖放置于水浴缸上。

连接水浴缸上盖与主机连接线、请务必确认连接稳固。

加入水浴介质，50°以下建议用水作为水浴介质，50°以上可以使用矿物油、甘油等。
连接电源线，打开电源开始测试。

六、仪器操作

6.1测试
打开电源进入主界面（图1）

[image: image17.png]iz 08:50:24

iBaIR AL
2 ¢4 © O

A it B B




图1 主界面
点击“测试”进入测试界面（图2）
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图2 测试界面
可设置项说明

• 温度设置:点击设置温度选项中的数字，弹出输入小键盘输入温度后点击确认开始控温。
• 当前温度:显示目前水浴缸中介质温度。
• 缸体灯光:点击右上角[image: image19.png]


电灯泡标识进行灯光开关。

• 阶段指示:显示当前水浴缸中加热状态，[image: image20.png]


代表升温，[image: image21.png]


代表处于恒温状态。

• 通道设置:每个通道中编号，常数。次数可配置。常数参考所用粘度计的检定说明，次数支持1-10次。

粘度计使用方法

• 洗涤与烘干
根据待测样品预估粘度选取适当粘度计，使用前须将粘度计洗净，一般先用能溶解粘度计内残留物溶剂反复洗涤，再用酒精或汽油洗，然后用发烟硫酸洗或重铬洗液浸2-3小时，最后用自来水冲洗，蒸水冲一下，放烘箱，升温150℃左右即可，或在自然温度下倒置数天，蒸干为止。

• 装油
品氏粘度计:用带有小嘴的橡皮球(洗耳球)或注射器连接管子小玻璃管左手拿着粘度计，并用食指堵住粗管子口，将粘度计倒过来把有毛细管的长玻璃管伸入样品内，拉动注射器，把样品吸到第二个圈线(使液面与圈线相切)，然后竖起即可。逆流装好后，用夹子夹紧乳胶管，套在吸样品的管子上。

乌氏粘度计:直接从管子导入。

• 恒温以及调垂直
把装好样品的粘度计放在恒温槽夹子上把毛细管左、右、前、后调垂直，在测定温度下恒温10分钟，开始测定，记下第一到第二圈间流出时间，一般进行三次(去掉不正常数)取平均数。
测试说明

设置好各项参数，根据国标要求放入试样和粘度计，水浴缸中介质液位必须达到相应温度的刻度线。然后进入图2测试界面，电机开始控温，当前温度符合测试标准时，点击触摸屏开始按钮或对应实体按键，仪器将开始计数，再次点击结束计数。重复若干次数后结束本次测试。

6.2设置
点击主界面中“设置”进入仪器设置界面（图3）。
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图3 仪器设置
6.2.1介质设置：

仪器支持根据水浴介质调整加热系数，点击介质界面的+号进入系数设置界面如图4。介质系数范围支持5-15，当温度达到恒温波动比较大时应减小介质系数，但介质系数不能过低，当系数过低时会出现加热功率不足无法达到设定温度的情况。

在此界面可以点击开始按键进行升温，此时升温会按照输入介质系数进行控制方便实时调试。出厂时已经预设水介质与甘油介质。
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图4 介质添加
6.2.2语言设置：

点击语言栏中文或者英文实现操作语言切换。
6.2.3物理按键设置：

主机上物理按键可以通过此开关进行屏蔽避免误操作。
6.2.4时间设置：

点击时间栏可以配置当前时间如图5。
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图5 时间设置

6.2.5搅拌转速：

可在此界面设置搅拌电机的转速，输入范围为60%~100%，转速过低可能导致水浴温度不均匀，转速过高则可能产生气泡或机械损耗。建议根据实际介质黏度调节至合适转速，目测不产生气泡，不影响观察即可，默认出厂转速为80%。
6.2.6温度校准设置：
点击温度校准栏可以选择使用单点或者多点校准，其中多点校准最多支持5点。原始温度代表当前校准温度下仪器原始数据按照右上角显示数据填充即可，校准温度输入此时校准设备上显示的温度数据。仪器出厂时会自带两点校准。

校准界面中点击开始按钮会按照当前设置温度进行控温，方便用户对不同温度点进行校准。如果用户经常使用单一温度点进行测试，可直接选用单点校准。

校准步骤

• 将标准温度计放入水浴缸中。
• 确认所需校准温度点，只需校准一点可选用单点校准，多点选用多点校准。

• 在校准页面下点击设置温度输入所需校准温度点，并点击开始。此时机器会进行自动温控，待原始温度显示数值稳定在设置温度时，就可以观察标准温度计数值并记录。只需将此时原始温度与标准温度计数值分别填入下方原始温度和校准温度中点击确认，即可完成此温度点校准。

• 多点校准同样使用以上方法记录数据，填写后点击确认。
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图6 单点校准
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图7 温度校准设置

6.3记录
点击首页“记录”，进入历史查询界面（图7），可查看历史检测记录或对历史记录进行打印、删除、导出操作。进行导出操作时需要将U盘插入USB插孔内。
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图7历史记录
配置清单

配置清单

	序号
	名称
	型号
	数量
	单位

	1
	主机
	
	1
	台

	2
	电源线
	
	1
	条

	3
	水浴缸
	270mm*335mm
	1
	个

	4
	水浴缸上盖
	
	1
	个

	5
	WS20连接线
	WS20-300mm
	1
	条

	6
	粘度计
	
	4
	只

	7
	保温盖
	
	4
	只

	8
	打印纸
	
	1
	卷

	9
	粘度计夹
	
	4
	个

	10
	砂芯漏斗
	100ml
	1
	个

	11
	玻璃注射器
	35ml
	1
	只

	12
	保险丝
	10A
	2
	个

	13
	洗耳球
	60ml
	1
	个

	14
	乳胶管
	6*9
	1
	米

	15
	使用说明书
	
	1
	本

	16
	合格证
	
	1
	张


打开包装后，请先根据以下清单核对各组件，同时检查仪器组件是否有缺失或损坏。如果发现有组件缺失或损坏，请及时联系本公司或当地代理商。

山东恒美电子科技有限公司
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联系电话：19053628381
公司邮箱：hengmeiyiqi@126.com

公司地址：山东省潍坊市金马路一号欧龙科技园

公司网址：http://www.nycljc.com/contact/           公司官网     微信公众号

